{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":50,"n_cols":4,"rows_kept":50}
["序号","设备名称","检测项目、参数","参考厂商"]
[1,"瞬变电磁仪","1、主控机：军用级工控机 A/D 转换器 24 bit \n2、采样率 1μs、4μS、16μS \n3、动态范围 140 dB \n4、最小分辩率 ≤2nV \n5、电流脉冲宽度 10ms、20ms、40ms \n6、存储能力 64G(最少可存储 50000 个测量点) \n7、显示器 8.4 寸 TFT 液晶屏 \n8、发送电流强度 ≤120A \n9、操作界面 windows \n10、电流发射频率 75Hz、25Hz、12.5Hz、6.25Hz、3.125Hz、1.5625 Hz \n11、发射线圈规格 1.5 m×1.5 m \n12、关断时间 0.5～300μs \n13、发射波形 双极性矩形波 \n14、电源为内置电池，连续工作时间 7 小时以上\n15、叠加次数 1～9999   \n16、设备重量 ≤4.5 千克\n17、工作温度 -10℃～+50℃","武汉地大华睿、澳大利亚Monex、上海盈测"]
[2,"GX高动态雷达系统","1、天线中心频率为750Mhz;\n2、天线主机结构形式为屏蔽式一体天线；\n3、具备有线和无线采集功能；\n4、设备需满足HDR高动态和RTS实时采样技术；\n5、定位：内置DGPS, 可外接GPS RTK, 测距轮；\n6、无线采集的安卓系统APP 具有Real-Ai实时人工智能图像识别空洞和管线的功能；\n7、能够现场记录-采集软件具有现场录音、拍照、文字记录等功能，数据处理分析软件采用Reflexw。","★需提供瑞典mala、美国劳雷或瑞典ImpulseRadar品牌生产设备"]
[3,"GX高动态雷达系统","1、天线中心频率为160Mhz;\n2、天线主机结构形式为屏蔽式一体天线；\n3、具备有线和无线采集功能；\n4、设备需满足HDR高动态和RTS实时采样技术；\n5、定位：内置DGPS, 可外接GPS RTK, 测距轮；\n6、无线采集的安卓系统APP 具有Real-Ai实时人工智能图像识别空洞和管线的功能；\n7、能够现场记录-采集软件具有现场录音、拍照、文字记录等功能，数据处理分析软件采用Reflexw。","★需提供瑞典mala、美国劳雷或瑞典ImpulseRadar品牌生产设备"]
[5,"TSP预报系统","1、仪器主机参数：\n（1）信号输入通道数：12道\n（2）ADC位数：24bit\n（3）动态范围：120dB\n（4）输入阻抗：100KΩ\n（5）频带宽度：10～5000Hz\n（6）信号采集频率：50、100、200、500µs多档可选\n（7）信号记录时间：2048、4096、8192点 多档可选\n（8）工作温度：-5~50℃，湿度：40℃，相对湿度：80-85%\n（9）数据采集屏幕显示模式：同屏双窗口，同时显示当前炮记录与剖面记录，能够实时检查信号质量。\n（10）数据存储：固态硬盘，120G\n（11）显示屏：LED液晶显示\n（12）数据传输方式：USB\n（13）电源：DV12V，外置电池方便飞机运输。\n（14）规格：400*300*160mm\n（15）适用不同震源：可采用大锤敲击、爆破震源、机械冲击震源、电火花震源等\n（16）信号同步方式（爆破震源）：回线开路触发，“0”延时误差；适用于各种雷管\n2、数据采集装置：\n（1）三分量、速度型检波器。\n（2）电缆长度：25米\n（3）连接方式：旋转密封连接，有效减少干扰、保证数据质量。\n3、数据处理分析系统：\n（1）基于Windows系统开发，WinXP到Win11各系统均能应用。\n（2）具备自动处理功能，减少处理成果多解性以提高预报准确性。\n（3）具有地震反射波与绕射波处理两种模型，实现既能预报构造带、岩性接触带等大界面，也能预报溶洞、溶腔、孤石等小界面，以减少漏报提高预报准确性。\n（4）具有极化波处理技术，实现地质界面3D空间成像以确定地质界面的走向、倾向、倾角。\n（5）具有纵向偏移归位处理功能，以便整体了解地质界面沿隧道轴线的分布及其位置。\n（6）具有横向偏移归位处理功能，以方便解释地质病害与隧道的位置关系及展布方向。 \n（7）预报成果图件包含纵横方向偏移归位图（2D与3D）、横断面扫描图、横断面切片图、纵横波速度曲线图、拟地震波曲线衰减图、反射界面分布图、地质界面三维空间产状图等。","北京物探、俄罗斯TGS、美国TRT"]
[6,"智能锚杆拉拔仪（一体式）","1、荷载-时间曲线（F-t）、力值（kN）同屏显示，检测过程数据完整记录；\n2、全不锈钢高精度传感器，测量精度0.5%F.S；\n3、满足持荷5分钟，降荷值小于5%规范要求；\n4、数据峰值保持，数值10段折线自动修正；\n5、采取过载保护结构 ，空载超过量程时有效保护油缸，有效延长使用寿命；\n6、大存储容量，可存储 2000 条以上检测数据；\n7、可选蓝牙模块，支持实时数据上传","★需提供海创高科科技有限公司、北京智博联科技股份有限公司、朗睿科技有限公司所生产的仪器设备。"]
[7,"锚杆无损检测仪","1、技术参数：\n1.1 机壳：高强度工程塑料；\n1.2 操控模式：电容触摸屏；显示方式：液晶显示屏；\n1.3 主控系统：低功耗嵌入式系统；主频：≥1GHz、内存：1G；存储模式：电子硬盘16G；采集器带宽：2Hz~50000Hz；数据导出：USB；AD精度：24位；数据上传：4G/Wifi；浮点放大倍数：1~100；\n1.4 供电模式：可拆卸锂电池；工作时长：大于6小时；\n1.5 系统噪声电压：＜100μV；采样间隔：1-1000μs、采样长度：0.5k、1k、2k、4k、8k；通道数：4；采集方式：单点、连续双模采样；触发电平：7档可调；\n1.6 激振方式：自动激振，配备超磁震源；\n1.7 测试范围：锚杆可达20m、锚索可达60m。\n2、商务参数：\n2.1 制造商需为国家重大科学仪器设备开发专项参与单位，并提供相关证明文件，加盖公章\n2.2 该设备投标时需提供生产厂商的售后服务承诺。","★需提供武汉中岩科技股份有限公司、武汉嘉测科技有限公司、徐州建科仪器有限公司生产的仪器设备。"]
[8,"断面扫描仪","1、具备高精度伺服系统，配备两维伺服驱动系统；\n2、具备两维旋转驱动，一次架设可实现多断面测量；\n3、采用阻尼式水平锁紧机构，无需机械锁紧按钮，测头可两维360全角度手动调整；\n4、检测半径可达0.2米～200米；\n5、测距精度优于±1毫米；\n6、测角精度优于0.01度；\n7、自动检测，测点可达到3000个点；\n8、大于50000个断面，主机机身自带SD卡插槽，方便转存数据。","不限"]
[9,"超声成孔成槽质量检测仪","测试模式 全自动测试\n主控形式 Android 平板或手机\n扫描速度 ≥10 次循环/秒\n声波准确度 ≤0.5%\n测量精度（水平精度） ±0.2%FS ：孔径≤1.2m，误差士15mm，孔径＞1.2m，误差小于等于士25mm;\n测量范围 300～6400mm(孔径)\n超声频率 88kHz\n发射电压 1000V\n最大测量深度 200m\n最大深度分辨率 ≤5mm ，深度误差≤0.1%\n声速校准 有\n记录方式 彩色图像、数据文件\n数据导出 USB 或无线上传\n工作温度 -20～+70℃\n供电模式 内置、外置锂电池\n最大泥浆比重 1.4g/cm3\n升降速度 上升、下降、速度可调， 0-30m/min 可调\n孔底自停和孔口自停功能 有\n电阻率沉渣厚度检测精度 ±1mm","★需提供武汉中岩科技股份有限公司、武汉声赫科技有限公司、南京铭创测控科技有限公司生产的仪器设备。"]
[10,"桩底溶洞检测仪","技术特点：\n1、水下超磁振源，具备卓越的探测能力，最大探测深度可达20米，一致性好，性能稳定；\n✳2、支持一发八收，通过一次激振即可同时采集八路信号，丰富了单次测试所获取的信息，有效减少了测试盲区，提升了测试的全面性和准确性；\n✳3、配备自动控制绞车，满足自动提升和手动提升两种测试模式，测试过程中由仪器自动调节探头的升降，极大提升了现场测试的便捷性和效率。\n4、内置探头姿态传感器，既可记录测点的方位，又可判定探头在孔底的姿态；\n5、探头防水设计可以适应干孔和湿孔等多种工作环境；\n6、软件具备仪器具备模拟数字混合滤波、频谱分析等数据处理功能，具备色谱图成像的功能，可直观展示测试结果；\n7、实时监控与智能云检测：支持4G和WiFi无线传输，实现实时数据上传，配合智能云平台进行数据分析和监控；\n8、超薄大容量电池，配备大容量可拆卸电池，确保野外工作时设备持续运行，满足长时间使用需求；\n9、软件界面友好便捷，提升用户体验。\n性能指标：\n供电模式：可拆卸锂电池；操作方式：触摸屏；续航时间：≥8h；主控形式：低功耗嵌入系统；主频：1GHz；输出方式：U盘导出；适用范围：干孔、湿孔；探测深度：20m；通道数量：1发8收；振源：水下超磁同步震源AD24位；角度修正：内置电子罗盘；采样长度：512/1024/2048/4096/8192；采样频率：1MHz；机壳：工程塑胶ABS+PC；仪器防护等级：IP65；升降速度：0～20m/min连续可调，具有紧急情况下快速提升功能；✳自停功能：具备孔底自停和孔口自停功能。\n★该设备投标时需提供生产厂商的售后服务承诺。","★需提供武汉中岩科技股份有限公司、武汉嘉测科技有限公司、徐州建科仪器有限公司生产的仪器设备。"]
[11,"基桩超声波检测仪","1、技术参数：\n显示模式：高亮度真彩液晶屏；分辨率：1280×768（背光可调）；增益精度：0.5dB；※操作方式：电容触摸；动态范围：≥100dB；频带宽度：1～500kHz；储存模式：16G电子硬盘；声幅准确度：≤3%；通讯方式：有线通讯；声时准确度：≤0.5%；数据导出：USB；接收灵敏度：≤10μV；※深度计数方式：有线/无线自动计数；道间串扰≤1/400；※主控形式：低功耗嵌入式系统；主频：1GHz；内存：512M；触发方式：信号触发；※发射通道：四个，接收通道：八个；上传方式：4G/WiFi/蓝牙；※最大一次提升测试剖面：十八个剖面；防护等级：IP65；扫描速度：层析成像检测≥10次循环/秒、声波透射法检测≥20次循环/秒；※供电模式：可拆卸锂电池；电池容量：12000mAh；续航时间：≥7h；采样方式：同步自发自收；机壳：工程塑胶ABS+PC；采样间隔：0.1～200μS；工作温度：-20～+55℃；记录长度：0.5～4k；发射电压：500V/1000V可调；※记数方式：双向计数；无线传输距离：不小于8m；充电方式：Type-C充电口，支持充电宝边充边用；无线工作时间：≥30h；防水等级：IP65；最小测点间距：1cm；最大提升速度：1.0m/s。\n2、商务参数：\n※该设备投标时需提供生产厂商的售后服务承诺。","★需提供武汉中岩科技股份有限公司、武汉岩海科技有限公司、南京铭创测控科技有限公司生产的仪器设备。"]
[12,"多通道超声桩基检测仪","1、最大一次提升采集4管18个剖面（6平测及12斜测），整桩缺陷大小、范围及具体位置判断实时显示；\n2、配备专业基桩三维CT成像软件，可对测试结果生成各类三维动态图，缺陷定位准确，可对取芯等后续补充验证提供重要依据；\n3、自动计数提升装置连接方便、快捷，最大提升速度可达60 m/min；\n4、提升深度最小分辨率 1cm；\n5、工业级电容触摸屏，触感柔和，操作流畅精准，适应强光环境；\n6、机身采用工程塑胶ABS+PC、耐高温阻燃材料，抗冲击性能高；\n7、IP65级防尘防水设计，无惧恶劣环境；\n8、实时监控无线上传，支持4G、WiFi方式，实现智能云检测；\n9、内置4G模块，可实现软件在线一键升级；\n10、主操作界面测点波形曲线、整桩波列图、剖面深度曲线联动显示\n11、波列图、数据表、灰度图之间任意切换显示\n12、剖面声速深度曲线、声幅深度曲线、PSD深度曲线显示比例可任意调节\n13、可以单独观测每个测点的频谱图，便于主频分析\n14、声速和声幅判读算法准确，也可对声速、声幅单独判读\n15、支持斜测和扇测数据分析处理"]
[13,"防眩板抗风荷载试验机","1、技术参数：\n最大试验力：规格可选20KN、50KN、100KN。\n试验力分档：全量程不分档。\n试验力测量准确度：±1%。\n配备2KN传感器。\n位移分辨率：0.01mm。\n位移速度控制范围：0.01mm/min ～ 500mm/min无级调速。\n应力控制范围：1～500N/S。\n防眩板测量高度范围：600mm～1000mm。\n防眩板测量高度测量分辨率：1mm。\n防眩板变形测量范围：0～150mm。\n防眩板变形测量分辨率：0.01mm。\n拉伸试验空间：0～1000mm。\n压缩试验空间：0～1000mm。\n试验空间宽度：0～400mm。\n采用微机全自动控制。\n供电电源功率：1kW，220V，50Hz。\n工作环境： 室温10～35℃，湿度20%～70%。\n2、参数要求\n可完成防眩板抗风荷载和防眩板变形测量试验。","上海华龙、兹韦克、钢研纳克"]
[14,"一体式钢筋扫描仪","一体式钢筋扫描仪：钢筋直径设置范围（mm）： Φ6 ~ Φ50\n量程（mm）： 第一量程：1~120； 第二量程：5~210\n保护层厚度最大允许误差： ±1（mm）：1~80； ±2（mm）：81~120； ±4（mm）：121~210\n直径估测适用范围（mm）： Φ6 ~ Φ50\n直径估测最大误差（规格）： ±1规格\n屏幕尺寸不小于： 2.8 寸彩色液晶屏(320x240像素)\n存储数量： 2500 个构件\n供电方式： 大容量锂电池（2块）\n操作方式： 电容触屏+按键\n实时上传： 支持\n激光指示： 4 向激光\n同步显示器功能参数\n屏幕尺寸：1.3 寸彩色液晶屏(240*240像素)\n传输距离：15m\n操作方式：按键\n通讯方式：蓝牙\n工作时长：大于23小时","★需提供海创高科科技有限公司、北京智博联科技股份有限公司、朗睿科技有限公司所生产的仪器设备。"]
[15,"磁粉探伤仪","一、电磁轭探头的主要参数：\n磁轭尺寸：175*125*40mm\n极间距：75-200mm\n重量：1.4kg(含连接线)\n线缆长度：1.2米（可按要求制作）\n二、主要指标及要求\n提升力：>45N（提升力不小于5公斤）\n综合灵敏度：A1型15/100标准试片人工刻槽显示清晰\n电池可连续供电>8小时\n充电时间<4小时\n黑光波长365nm\n黑光辐照度>1000uw/cm²\n照明亮度：光照度≥1000lx\n光源与实践间距100mm","★需提供秦皇岛市盛通无损检测有限责任公司、四川尚通仪器有限公司、沧州市欧谱检测仪器有限公司所生产的仪器设备。"]
[16,"静载荷测试仪","1、技术参数：\n1、输入/输出接口：USB，数据导出可通过主机邮件发送；\n2、操作方式：电容触摸（屏幕可锁）；\n3、操作系统：Linux；\n4、数据备份：自动备份；\n5、主控单元：低功耗嵌入式系统；\n6、工作温度：-20～+55℃；\n7、通讯方式：无线/有线；\n8、环境湿度：≤85%\n9、无线通讯距离：≥1000m\n10、供电模式：DC12V/5A电源适配器、直流数控盒供电、可拆卸更换锂电池；\n11、上传方式：内置4G、蓝牙、内置wifi等多种方式上传\n12、位移测试通道无线款：4道\n13、压力测试通道：压力传感器：1道（可内置在油泵内，也可外接）\n14、荷重传感器：1道/8道（8道需配备荷重转接盒）\n15、位移测试精度：0.1%FS\n16、位移分辨率：0.01mm\n17、压力测试精度：优于等于0.5级/0.25级（含压力传感器和荷重传感器）\n18、压力/荷重量程：压力传感器量程：0-70MPa\n19、荷重测试量程：0-100000kN （与荷重传感器量程相关）\n20、位移供电：有线位移传感器由直流数控盒供电，无线位移传感器自带可充锂电池（锂电池充满电后可持续使用15天）\n21、无线距离：与主机距离大于1000米；\n22、无线位移传感器可安装在测试点周围半径30m范围内\n23、供电方式DC: 指定锂电池（60V锂电池）\n25、油泵换向方式：全自动换向\n26、仪器配备直流、交流双数控盒。支持使用直流电油泵、交流电油泵","★需提供武汉中岩科技股份有限公司、武汉嘉测科技有限公司、徐州建科仪器有限公司生产的仪器设备。"]
[17,"无线测控／远程监管静力载荷测试仪","1、仪器主机和前端测控器均为便携式一体化结构\n2、主机使用真彩色液晶触摸显示屏\n3、操作简单，内嵌GPRS、GPS定位模块，备有USB接口\n4、可根据需要灵活选择220V /380V前端测控器\n5、仪器主机与测控器之间采用无线/有线双通信方式;线测试有效距离可达千米\n6、具有完备的系统保护及自动报警功能\n7、提供自平衡测试系统，可以进行自平衡测试\n8、可无线遥控测控器个数：最多3个"]
[20,"磁测井法磁法仪","1、可连续采集、自动存储\n2、主机便携式手持设计、轻便、小巧\n3、全触摸屏操作\n4、嵌入高效操作系统、高稳定性、超强兼容性\n5、软件界面友好、清晰，操作便捷直观\n6、支持X、Y、Z三分量方向上的磁场强度和梯度的显示\n7、浏览方便，波形和数据表格可随时切换\n8、同一工地下多根桩同类信息可关联，方便快速出报告\n9、报告结果支持图片保存或打印预览直接打印\n10、支持数据导出EXCEL格式"]
[22,"玻璃平整度测量仪","分辨率：0.01㎜；测量间距：30㎜-340㎜；功能：测量钢化玻璃弯曲度《建筑用安全玻璃 第2部分 钢化玻璃》GB15763.2-2005。"]
[23,"中空玻璃惰性气体浓度测量机","1、情性气体含量检测仪器：由电极、传感器、数据处理部分等组成。仪器测量精度应满足如下要求，并采用附录B的方法进行校准：\na）中空玻璃中间层惰性气体含量大于80%时，测量精度应不大于2%（体积分数）；\nb）中空玻璃中间层惰性气体含量介于50%～80%时，测量精度应不大于5%（体积分数）；\n2、配3块惰性气体含量＞80%的中空玻璃校准片。"]
[24,"阀门试验台","加压范围:0~16MPa;试验介质:水或油;介质温度:常温;测试工位:1个:装夹方式:液压压紧;压力测量精度:土1%FS:压力控制精度:2% FS;控制方式:用动控制驱动方式:液压/电动机构计时范围:0~999h;阀门试验范围:16~200带法兰盘阀门的压力.密封.壳体试验"]
[25,"太阳电池组件测试仪","主要技术指标： \n1、最大可测太阳电池组件尺寸：2600mm×1600mm；\n2、光源：进口长弧脉冲氙灯，平均寿命：8万次，短脉宽工作模式下寿命更长，持续10ms模式下平均有效寿命 15万次，50ms 模式下不低于15万次； \n3、辐照度范围：200-1200 W/㎡；1.4 辐照度长期不稳定性：＜1%（A+级）； \n5、光谱匹配度：0.875-1.125（A+级）； 1.6 辐照度不均匀性：＜1% （A+级） 同片电池在有效测试面积内不重复测试不低于 66 个点，计算公式： \n【(Iscmax-Iscmin) / (Iscmax+Iscmin)×100%】；\n7、重复精度：同块太阳电池组件连续测试 40 次＜0.3% STC 条件下，同块太阳电池组件连续测试 100 次＜0.5%计算公式： \n【(Iscmax-Iscmin) / (Iscmax+Iscmin)×100%】 \n8、默认负载模式为 Isc-Voc，兼容 Voc-Isc，通过软件切换不同负载模式； \n9、测量档位：五档电压：1V，10V，50V，100V，200V  五档电流：0.25A，1A， 5A，12.5A，20A（软件选择）；\n10、测试分辨率：电压：0.003%，电流：0.003% ；\n11、脉冲宽度：1000W/m2辐照度条件下，可满足 10-100ms,间隔 10ms 可调； \n12、工作方式：单次闪光自动测 I-V 曲线、P-V 曲线及辐照度线 ；\n13、外形尺寸：2000mm×3000mm×5500mm（高×宽×长）； \n14、要求电源：220V±10%，25A，50HZ ；\n15、标准配置为：测试台+测试软件+红外测温探头（不含自动化传输部分） \n赠送：计算机+液晶显示器。"]
[26,"厨卫管道系统防窜烟防倒灌测试仪","1、技术参数：\n（1）空气流量测量范围：0~9999m3/h\n（2）风机风量范围：0~840 m3/h\n（3）风机风压范围：0~362Pa\n（4）烟雾发生器：食品级烟雾发生器，烟雾环保无伤害\n（5）加热功率：300W\n（6）耗油速率：5Ml/min\n（7）油箱容积：160mL\n（8）采用直流变频调速风机，无级线性调速，高效节能、低噪音，机械寿命长\n2、仪器配置\n（1）厨房烟道防倒灌检测装置主机1台 \n（2）压力风量测量装置1台（含数字风速计2支）\n（3）烟雾发生器1台 \n（4）6L烟雾剂1桶 \n（5）5米长铝复合风管路1套  \n（6）管道链接件1套"]
[27,"离子色谱仪","一．工作条件\n1.工作环境温度：4～35℃\n2.工作环境湿度：≤85% \n3.工作电压：220V，50Hz\n二．仪器指标\n1.输液泵 \n1.1泵类型：串联双柱塞泵\n1.2送液方式：高压，最多3路；低压，最多4路；\n1.3流量设定范围：0.001-10.00ml/min.\n1.4流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa）\n1.4★流量精密度：0.060%RSD\n1.6最大排液压力：35MPa\n1.8压缩补充功能减小脉动系统：通过，无阻尼器\n1.8恒压输液：可以\n1.9柱塞清洗：有，自动(选配)\n1.10泵头材质：PEEK\n1.11安全措施：漏液传感器，高压、低压限制\n2.脱气单元\n2.1形式:膜式在线脱气，3流路（2路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液）\n2.2脱气流路体积：400μL/每流路\n2.3耐压：±0.1MPa \n2.4电源：由输液泵提供\n3.自动进样器\n3.1进样方式：全量进样\n3.2进样量设定范围：0.1-100μL\n3.3样品容量: 1.5mL样品瓶*108位；4.0mL样品瓶*48位；96孔板：最多2块（样品数192个）除上述外, 10mL瓶3个\n3.4★进样重现性：0.25%RSD以下(5μL进样时）\n3.5★交叉污染：0.01%以下(咖啡因5μL进样)\n3.6★进样速度：最快10s以下（10μL进样时）\n3.7反复进样次数：1-30/样品\n3.8自动进样针清洗：进样前后任意设定\n3.9使用pH范围：pH 1-14\n3.10样品预处理功能：编程、自动稀释、样品自动衍生功能（分开写）\n3.11漏液传感器：有\n4.柱温箱 \n4.1控温方式: 半导体模块加热方式\n4.2★温度控制范围: 室温+5℃～85°C （1℃步）\n4.3温度控制精度：±0.1℃\n4.4柱温箱容量：300mm色谱柱*1支\n4.5可安装单元：手动进样器*1\n4.6★安全措施：温度上限设置，防止过热回路,漏液报警\n4.7电源：由输液泵提供\n5.电导检测器\n5.1基线噪声: <0.7 nS/cm (抑制系统)\n5.2基线漂移: <48 nS/cm*12min (抑制系统)\n5.3★测定范围：0.01~58,000 μS/cm FS\n5.4温度变化系数: 25nS/cm /℃\n5.5池体积：0.25μL\n5.6耐压: 2.9MPa\n5.7自动归零: 有\n5.8工作温度; 4-35℃\n6.抑制器\n6.1类型：自动再生电致膜式抑制\n7.系统控制器 Essentia CBM-20Alite\n6.1可连接单元：输液单元最多4台；自动进样器1台；检测器：最多2台\n6.2连接单元数： 5个部件（含溶剂输送单元）\n6.3数据缓冲：约24小时的1个分析\n6.4事件输入出：输入：2  输出：2"]
[28,"高效液相色谱仪","1、泵系统：\n1.1、溶剂流路数目：二元梯度\n1.2、流速范围：0-10.000ml/min，0.001ml/min步进调节\n1.3、流速精密度：≤0.06 % RSD \n★1.4、最高工作压力： 不低于45MPa\n1.5、流量准确度：≤±0.2%\n1.6、沿用串联双柱塞一体式泵头，凸轮行程仅为2mm，输液脉动降至最低\n#1.7泵类型：低脉动高精度串联式双柱塞高效液相色谱泵（提供证明文件）\n1.8柱塞冲洗：自动可编程，隔膜泵免维护\n#1.9液相色谱用溶剂瓶盖先进设计\n2、紫外-可见检测器\n2.1光源：氘灯\n2.2波长范围：190-700nm\n2.3带宽：8nm\n2.4波长准确度：±1nm\n2.5波长重复性：≤0.1nm\n2.6漂移： 1.0×10-4AU/h\n2.7噪音：±0.5×10-5 AU\n2.8最小检测浓度：≤2.0×10-9 g/mL\n★2.9检测池：分析池（光程：10mm，池体积：11μL）\n            半制备池（光程：2mm，池体积：6μL）\n2.10线性：≥2.0AU\n2.11光谱扫描：使用独立版软件进行停泵光谱扫描功能（提供软件著作权证书）\n2.12色谱仪用消二极光谱装置”。自主知识产权设计的光路系统，选用优质的光学元件，获得极高光通量与极高分辨率\n2.13产品检测器必须可升级增加与主机同品牌的激光诱导荧光检测器，标书中需提供原厂家具备此检测器的相关证明文件，复印件均加盖制造商公章，并需要随时提供原件备查核实。\n3、软件操作系统：\n3.1具备数据库功能，满足GLP、21CFR Part II依据客户要求，可选择多系统控制，扩展SST/GPC/PDA等多种模块\n#3.2可升级整合微纳输液泵梯度控制软件（提供所投品牌相关证明材料，并加盖厂家公章）\n3.3完善的序列分析，双向实时反馈,完全满足国家GMP要求\n3.4意外数据丢失的恢复功能，保证数据的安全性和完整性，自动生成电子签名，保证数据的真实有效。自诊断功能。\n4、自动进样器\n4.1进样范围：0-100μL（标配）\n4.2进样方式：满环进样、无损进样、有损进样\n4.3进样重复性：＜0.2%\n4.4最大耐压：45MPa，可升级至102MPa、120MPa\n4.5进样线性：R2＞0.999\n4.6样品残留：＜0.005%\n★4.7样品瓶数量及规格可选：2mL样品瓶120位，1ml样品瓶210位；兼容4.0mL样品瓶及96孔板\n4.8样品预处理功能：具有在线自动稀释、自动衍生功能，可编程；\n4.9进样针清洗：进样前后任意设定；针外壁及内壁清洗功能；\n4.10通讯方式：网络通讯\n5、配置\n高压恒流泵 2\n紫外-可见检测器 1\n自动进样器 1\n阀支架 1\n专用色谱柱 1支\n色谱数据工作站 1\n系统工具包 1\n溶剂瓶托盘 1\n梯度混合器 1\n柱温箱 1\n电脑 1"]
[29,"泵吸式四合一气体检测仪","类型:泵吸式四合一气体检测仪（定制基础款）\n量程:02:0-30%VOL:;CO:0-1000 u mol/mol(ppm),H2S:0-100 μ mol/mol(ppm),EX:0-100%LEL\n精度:≤±3%FS传感器而定或±10%(视具体响应时间:≤30s(T90)\n分辨率:02:0.01%VOL.CO:1u mol/mol(ppm),H2S:0.1 ymol/mol(ppm),EX:1%LEL\n检测原理:电化学原理/催化原理\n采样方式:泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调\n浓度单位:μ mol/mol ,ppm，mg/m3 等，可一键切换显示，浓度值由仪器内部系统自动换算，1umolmol=1ppm\n显示界面:气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池电量，报警状态，数据记录状态等\n数据记录:USB接口高速数据传输，可下载打印数据(选配)\n操作语言:支持中英文操作界面，并可一键切换显示\n报警方式:声、光报警，高低报警值可以任意设置\n电 池:大容量可充锂电池\n工作电压:3.7VDC\n工作时间:100个小时(关泵)\n工作温度:-20℃-50℃，可选配置高温探枪，zui高可检测1200℃的浓度\n工作湿度:0-95%RH(无凝露)(湿度过高需选择过滤干燥装置)\n防爆:取得防爆认证"]
[30,"光电直读光谱仪","1.基体要求：Fe基。\n2.随仪器提供以下工作曲线；碳钢、中低合金钢、不锈钢。\n3.检测元素：检测元素不少于25个元素。\n★4.拥有智能控制充气系统：潮汐式冲洗方式，冷机（关机 12 小时）启动不大于 30min，热机启动时间约5min、超低待机流量小于60ml/min，降低使用成本。\n5.检测器：多块CCD检测器，不限最大检测通道数量。精薄镀膜，低紫外波段检出限，并具有可拓展做低含量N能力。\n★6.光栅焦距：大于等于500mm；以便提高分光效果，降低各个谱线之间的干扰，确保仪器的灵敏度与准确度。\n7.光栅：高发光全息光栅，刻线为2700条/mm。\n8.线分辨率：应达到0.7407nm/mm\n9.像素分辨率：应达到0.005926nm。\n★10.高分辨CCD检测器不小于3648+46um像素数; 像素尺寸8um。\n11.控制及数据获取电子单元：16位模/数转换微处理器。\n12.分析时间：可通过软件设定，对于钢铁样品的分析应在30秒内完成。\n13.要求透镜与隔离阀一体，可以防止因日常维护导致的光室污染影响强度下降且透镜，便于维护，且可以消除误操作引起的光学系统污染。\n14.激发数据保存后，可以查看，并且可以延续上次一结果进行新的激发。\n15.同轴自旋式气路激发台，具有自旋气路，激发充分，减少清理次数，减轻工作量。\n16.监控系统：系统监控集合在软件界面下方，清晰明了。显示温度、状态、信息、工作曲线等，全面显示仪器状态，便于维修及调试。\n★17.全固态数字火花光源，能量、频率连续可调，频率范围20-1000Hz；MTBF（平均无故障间相隔时间）＞5000小时；拥有高低两种频率激发，提高金属非金属元素的分析精度。\n18.积分采集\n分片式积分：一次激发，分片曝光，同时采集，同时回数；独立控制不同CCD的积分曝光时间；提升痕量元素的强度，降低仪器的检出限；随波段调节积分时间，提升仪器的稳定性\n19.曲线分段跳转自动控制：元素含量高低曲线分段，自动匹配，分析范围广；\n20.减少第三元素干扰：自动扣除元素间加合、倍增干扰，分析结果更加精准\n21.采集系统：网口传输方式，数据传输稳定；多线程数据采集，采集速度快、频率高\n22.高速智能校正功能：单次激发即可校正全谱，自动校准像素漂移，保证光学系统稳定性\n23.仪器配置：\n（1）光谱仪主机 一台\n（2）微机系统（联想或戴尔） 一套；\n（3）激光打印机（惠普或佳能） 一台；\n（4）稳压电源 一台；\n（5）仪器常用备品备件1套；\n（6）设备配有高低标样块，可做全局校准。\n（7）随机附带能够检测Q235、Q355、Q390、Q420、Q460的标准样块。"]
[31,"数字式超声探伤仪","1.日历时钟，仪器自动记录工作日期和时间。\n2.20个独立探伤通道（可扩展），多种探伤工艺和标准自动生成，可自由设置各行业探伤工艺标准，现场探伤无需携带试块。\n3.国内领先TFT真彩显示器，屏幕亮度清晰，适应各种操作环境，多种颜色任意调节符合个性化的操作设计。\n★4.按键背光设计，满足不同检测环境需求；可输入式增益及可输入式声程，使探伤既快捷又准确。\n5.缺陷回波参数（距离、垂直、水平、波幅、dB或当量孔径值）实时显示；多次波探测缺陷的实际深度可直接显示。\n6.DAC、AVG曲线自动生成，取样点不受限制，并可进行补偿与修正。DAC曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展、随延时自动移动；可实现指定回波的距离波幅补偿。能显示任意孔径的AVG线。制作完DAC曲线仪器可自动读取波幅dB值。\n7.进波门和失波门读数及报警，门位、门宽、门高任意可调；双门可同时进波读数。独具DAC/AVG门功能。\n8.具有峰值记忆、回波包络、波形冻结、曲面修正、门内展宽等功能；具有GB/T11345-2013智能评定功能。具有B扫描功能，直观显示工件缺陷形状，实现检测可追溯管理。完备的焊缝跟工件剖面显示，使探测结果更直观。\n9.滤波频带可调，并具有射频显示，适用于各种工件的精确探伤。\n10.可利用端点衍射波实现缺陷裂纹的自动测高。\n11.数据处理能力强，可按日期、存储编号和序号进行检索和处理，高可靠数据保护，高速数据接口，快速实现报告打印。具有智能拼音输入法，可方便快捷地输入汉字。\n★12.实现SD卡存储，实时连续记录动态波形，采用国际标准USB接口，具有VGA接口可直接外接投影仪、显示器，方便培训和教学。\n13.频带范围：0.4—20MHz\n14.采样频率：160MHz（硬件实时采样）\n15.增益范围：120dB，0.1，1.0，2.0，6.0步进\n16.探测范围：0—10000 mm（钢中纵波）\n17.动态范围：≥40dB\n18.垂直线性：≤2%\n19. 水平线性：≤0.1%\n20.分 辨 力：≥32dB\n21.灵敏度余量：≥65dB（200mm—Ф2平底孔，2.5PФ20）\n22.衰减精度：<±1dB/20dB\n23.探头方式：单晶、双晶、穿透\n24.显示：5.7”TFT  LCD，640×480\n25.电源：16V DC；220V AC高性能锂电池\n26.工作环境温度：（-20 ～ 50）℃工作时间：≥8小时(锂电池供电)\n27.尺寸（长*宽*厚）：156mmX246mmX45mm，整机重量：1.15Kg(含锂电池)\n28、配置清单：\n1.主机2. 16V四芯适配器3.操作手册4.签收单5.合格证6.直探头(2.5MHzΦ20)7.斜探头(5MHz13×13K2)8.探头线(Q9-Q9)9.仪器皮套（含背带）10.仪器包11.仪器箱12.通讯线SD卡（含读卡器）"]
[32,"高强螺栓检测仪","1.可完成《GB/T1231-2024》表2规定的全部长度尺寸的螺栓的试验。\n2.做短螺栓方便，不需另加任何配件。可检测螺栓长度为《GB/T1231-2024》表2规定最短尺寸至+40mm（比如M12螺栓35mm长起测；M16螺栓45mm长起测）\n3.一台设备既可完成大六角高强螺栓试验\n4.304不锈钢工作\n5.设备由摆线针轮减速机自动加载，直线导轨、全中文操作界面，微机控制高强螺栓的自动拧紧、放松、复位，运行过程智能提示，操作方便快捷。当轴力达到标准设置值后，检测仪会自动记录检测数据，通过计算机自动计算试样的平均轴力、平均扭矩、平均扭矩系数、标准偏差和变异系数等，并可显示输出扭矩系数、轴力曲线、扭矩曲线等，同时具有参数设置、校准标定、数据报表打印输出和查询功能。\n6.试样的安装、拆卸方便、快捷；电气安全保护系统设有过载保护、过电流、过电压、欠压、超速、异常等多种保护。\n7.主轴转速:1rpm\n8.最大轴力值：650kN：轴力示值精度：10-100%FS范围内示值相对误差不大于±1%\n9.最大扭矩值：3500Nm\n10.扭矩示值精度:10-100%FS范围内示值相对误差不大于±1%\n11.可检测螺栓规格:M12-M36\n12.电机功率:0.55kW\n13.电压：控制系统：220VAC；电机：380VAC\n14.重量约：约700KG 尺寸约：1800*90*1200mm(长宽高）\n15.配置清单：（1）主机1台\n（2）专用控制器1套\n（3）控制器电源线1根\n（4）控制信号线1根\n（5）轴力传感器及信号线、扭矩传感器及信号线、控制器与计算机通讯线根\n（6）计算机主机、液晶显示器 \n（7）套筒21（M12）、27（M16)、34(M20)、36(M22)、41(M24)、46(M27)、50(M30)、55（M33）、60（M36）各2件\n（8）外挡板12、16、20、22、24、27、30、33、36各1件\n（9）内挡板12、16、20、22、24、27、30、33、36各1件"]
[33,"全自动激光刻线仪","钢筋激光刻线仪，采用光纤激光器作为激光光源，配合高精度调焦装置、高精度传动装置，自动实现各种尺寸的热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋或其它试样拉伸试验前试样标距的精准刻线。相比其他类型的激光刻线仪,寿命更长、刻线更清晰。与其他传统类型刻线仪相比,有操作简单,使用方便,效率更高等优点。\n该刻线仪及配件符合以下标准要求：\nGB/T 228.1《金属材料拉伸试验第一部分：室温试验方法》\nGB/T 4338 《金属材料高温拉伸试验》\n二、技术参数\n试样直径范围（mm）：φ6-φ40\n试样最大宽度（mm）：160\n激光功率（W）：50\n最大标距（mm）：500\n标距间隔（mm）：5、10（可自行设定）\n标距精度：±0.5%\n刻线速度（s/次）：30秒（可根据实际情况调整）"]
[34,"微机控制液压板材弯曲试验机","1.弯曲圆试样最大直径：Φ40mm\n2.弯曲扁试样最大厚度：30mm（宽度不大于 40）\n3.弯曲角度范围：0～180度\n4.额定系统工作压力：≤25MPa\n7.弯心直径范围：D＝Φ6～Φ200（用户根据自己的需求选配）\n8.竖向弯曲最大试验力：300KN\n9.竖向活塞工作行程：300mm\n10.双工位水平夹紧最大力：300KN\n11.双工位活塞单个行程：185mm\n12.电机功率：1.5KW\n13.工作电压：380V/220V"]
[35,"金相制样磨抛机","1.适用于对金相试样进行预磨、研磨和抛光操作。该机左盘为预磨盘，右盘为抛光盘，该机不但可以对试样进行轻磨、粗磨、半精磨、精磨，还可以对试样进行精密抛光。\n2.结构:双盘台式\n3.磨抛盘直径:φ200mm\n4.磨抛盘转速:50-1000r/min\n5.砂纸直径:φ200mm\n6.抛盘跳动值:≤2%\n7.电动机:YSS7124、550W"]
[36,"焊钉焊接端拉力试验夹具、弯曲装置辅具","1.焊钉焊接端拉力试验夹符合国标GB/T10433-2022《电弧螺柱焊焊用圆柱头焊钉》，配合试验机对圆柱头焊钉进行拉力试验\n1.1夹持杆尺寸：Φ24*100mm\n1.2适用试件规格：10、13、16、19、22、25\n2.弯曲装置辅具电弧螺柱焊用圆柱头焊钉的弯曲试验，可固定于工作台上，配合套管手动试验，符合GB/T 10433-2002《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》的标准要求\n2.1适用焊钉尺寸:d≤22mm\n3.一套22件"]
[37,"环形中空螺栓预紧力传感器","1.精度：3%F.S，超低型结构\n2.全不锈钢结构\n3.数量：各4个\n规格   量程（kN） A（内径） H（高度)  D（外径）\nM36     750        36.5      20       78\nM33     600        33.5      20       68\nM30     500        30.5      16       62\nM24     300        24.2      14       52\nM22     260        24.2      14       46\nM20     200        20.2     12.7      42\nM16     150        16.2     12.7      36\nM12     90         12.2     12.7      32"]
[38,"管道机器人","一、爬行车体\n▲适用范围：适用于 200mm-1800mm 管道检测（同一车体）\n工作电压：48V\n最大输出功率：180W\n马达双马达驱动：2*80W\n远灯照明：10颗高亮LED光源\n▲“X”型升降架：具有“X”型电动升降架（须提供图片），升降支撑更加稳定，电动控制升降适用不同和管径\n▲车体适应性能：爬行车体无需拆除升降架即可进入200mm管道\n▲车体轴距：爬行车体轴距（最前轮至最后轮的轴心距离）不大于250mm,以保证车体顺利进入小口径检查井管道（须提供实物测量照片）\n速度控制：爬行器可通过触屏方式控制行走，支持定速行走\n轮胎：直径 95mm（DN200-300） 4个\n直径130mm（DN300-400） 4个\n直径180mm（DN400-500） 4个\n直径230mm（DN500-2000）4个\n▲爬行器侧翻自救：当爬行器车体在管道内侧翻后，依然可以通过轮子动力驶出管道\n轮胎固定方式：采用内置式固定螺丝，防止螺丝脱落，大小轮嵌套安装，大小轮胎可快速叠加固定。\n尺寸：不大于580mm（长）*370mm（宽）*230mm（高），(含 230 轮、防撞探针长度及升降降 最低高度)\n工作温度：-20℃～+55℃\n防护等级：IP68\n二、前视摄像头\n图像传感器：不低于210万 1/2.9” 2.0M SONY323 CMOS  \n分辨率：不低于1920*1080\n光学倍率：不低于10倍\n焦距：5.1mm -51mm\n聚焦：自动聚焦\n最低照度：0.05LUX\n宽动态：支持数字宽动态，≥70dB\n★照明数量：高亮度LED，镜头灯光数量不低于6枚（不含车体部分）；\n夜晚画面：智能2D、3D降噪算法，低光照画面干净清爽\n镜头旋转：轴向360°旋转，垂直270°翻转\n★镜头防护：车体前端安装固定式镜头防撞杆，时刻防护镜头（须提供实物照片）\n镜头除雾功能：须配备镜头加热除雾功能\n★激光测宽：用于测量裂缝宽度\n尺寸：不大于直径：99mm，长度：162.5mm\n重量：不大于1.6KG\n工作温度：-30℃～+60℃\n防护等级：IP68\n三、后置摄像机\n图像传感器：210万高清CMOS\n分辨率：1980×1080\n最低照度：0.1LUX\n照明：高亮LED，2*2W\n▲后视镜头升降：后视镜头可跟随升降架同步调整高度（须提供实物照片说明）\n宽动态：支持数字宽动态\n工作温度：-20℃～+55℃\n防护等级：IP68\n四、平板控制器\n屏幕尺寸：11英寸，分辨率2560×1600 2K \n显示器分辨率：麒麟980处理器， 8核心CPU，4G运行内存，64G存储空间\n含控制软件\n信息显示及报警功能：可实时显示日期、时间，机器人倾角、爬行距离、环境视频及气压超限报警功能。\n工作温度：0℃-50℃\n防护等级：IP54\n五、自动收线车\n线缆长度线缆直径6.5mm，标准配置120米\n线缆材质材质：凯夫拉纤维\n性能：超强抗拉伸，防水，防油，耐磨和耐腐蚀\n供电方式：配系统供电池：为收线车内置，可无工具拆卸，单块电池工作时间不低于8个小时；\n收线方式：自动或手动收线，智能自动收线功能和自动放线功能，与机器人运行同步；线缆自动排线，方便使用；\n计米功能：计米传感器，可计算机器人在管道内部行走距离，计数精度0.05m\n控制系统：带有电源开关、电动收线、急停、有线通讯、无线通讯的接口。所有控制模块集成在线缆盘内部，可以快速拆卸更换，方便维修。\n▲线车便携设计：采用轮式拉杆设计，底部安装移动轮和车轮锁紧装置，便于线缆车移动和固定；\n▲线缆清洁：电缆卷盘具有线缆清洁刷，收放线时可同步清理线缆表面泥垢\n尺寸：不大于743mm（长）*403mm（宽）*483mm（高），(含前后收线车车轮、打标面板及手把固定端)\n重量：33KG（不含电池）\n工作温度：-20℃-+55℃\n防护等级：IP54\n六、管道缺陷判读软件\n兼容性：提供报告管理软件并可以兼容其他CCTV视频检测设备。\n标准规范：内置的评估标准和报告模板必须符合《CJJ 181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程》的规定\n软件基本功能要求：本软件对检测视频文件进行播放预览，添加检测信息，截取缺陷图像，判读描述；可将判读结果数据自动生成为图文并茂的检测报告\n管段信息识别：软件须能自动识别CCTV检测数据中的管段信息，包括不限于起止井号、管径、管材、埋深、检测方向\n功能模块：\na.检测工程概况统计\nb.检测标准依据、仪器和方法\nc.检测结果自动生成（可编辑修改）\nd.缺陷分类型图表式统计\ne.各管段结构、功能状况评定结果与修复养护建议\nf.管道缺陷分析详细图表\ng.多报告模块可选\n中标公示期需提供样机核查，虚假响应做废标处理"]
[39,"无线静态应变分析系统","1、通道数：每个采集模块有8个测点，3个采集模块共计24测点；\n2、设备最高采样速率20Hz/测点，最小分辨率1με；\n3、电压量程：±20mV，±2000mV；\n4、应变量程：±20000με；\n5、最小分辨率：1με；\n6、模数转换器：24位A/D；\n7、与计算机通讯采用ZigBee控制器，控制器采用USB供电，方便现场使用；\n8、多种桥路方式切换：通过软件设置全桥、半桥、1/4桥（120Ω两线制公共补偿）、1/4桥（120Ω三线制自补偿）状态，使用方便灵活，操作简单；\n9、内置16M缓存，防止数据丢失；\n10、内置锂电池，支持仪器最长不低于8小时连续工作，支持长达60天的休眠功能；\n11、通讯方式：ZigBee无线网络通讯，通讯距离：在视距情况下，模块间通讯距离最远可达500m；\n12、外形尺寸（mm）：采集模块：140×104×35；通讯控制器：68×38×28；\n13、需提供无线静态应变仪同型号的CNAS实验室出具的校准报告。\n14、软件无需加密狗，可与无线动态应变、无线桥梁模态测试分析系统、无线索力动测仪同平台工作，只需安装一套软件。"]
[40,"无线动态应变采集系统","1、通道数：每个采集模块4个测量通道；\n2、供桥电压：2V、5V（DC）；\n3、满度值：±30000με、±3000με；\n4、电压测量满度值：±5V、±50mV；；\n5、频带宽度：DC～2kHz；\n6、A/D分辨率：24位Σ-Δ A/D转换器；\n7、连续采样速率：128kHz/通道，分挡切换；\n8、频响范围：DC～30kHz\n9、桥路类型：程控切换全桥、半桥、1/4桥（120Ω三线制）；\n10、Wi-Fi无线通讯、网线有线通讯一键切换\n11、无线通讯距离：通讯距离200米（可视距离）；\n12、内置锂电池组，采集模块在充满电的情况下，工作时间不小于7小时；\n13、内置16G存储，保证数据的完整性；\n14、可设置任意一个测点作为补偿测点；\n15、软件内置热电偶分度表\n16、含100mm位移计4只，DH1205应变计10只；\n17、软件无需加密狗，支持冲击系数自动计算、阻尼比计算；可与无线静态应力应变、无线桥梁模态测试分析系统、无线索力动测仪同平台工作，只需安装一套软件。（提供软件功能截图佐证）\n18、提供CNAS实验室的校准报告；\n19、提供CNAS实验室出具的环境试验报告，并符合检测依据：《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2- 2006； 2）、《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》GB/T17626.8-2006。3）、《电子测量仪器通用规范 温度试验、振动试验》GB/T6587-2012。"]
[41,"无线桥梁模态测试分析系统","1 测量范围 \n1.1 大速度档满度值约：100mm/s、6mm/s \n1.2 小速度档满度值约：12mm/s、0.12mm/s \n2 幅值频率响应： \n2.1 大速度档：0.05Hz～50Hz（+1~-3dB）；0.08Hz～50Hz（±10%）； \n2.2 小速度档：0.8Hz～100Hz（+1~-3dB）； 2Hz～80Hz（±10%） \n3 幅值线性度：0.5%（大速度档参考频率 4Hz，小速度档参考频率 1Hz） \n4 模数转换器：32 位 A/D 转换器 \n5 连续采样速率：50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1kHz \n6 通讯方式与距离：无线 WIFI：通讯 200 米（视距，无遮挡） \n7 同步方式：无线 WIFI 通讯：GPS 同步 \n8 支持原位校准功能，软件程控，硬件给传感器提供指定激励信号，可用于检查传感器是否损坏. \n9. 内置缓存：64MB \n10.供电方式：智能管理锂电池组，充满电后可续航不小于 10 小时；充电时间约 4 小时；\n11.采集器防护等级：IP54 ；\n12.系统含三个单通道采集模块以及不测力法模态分析软件一套；\n13.软件可导入dhprj、dap格式文件进行数据分析。"]
[42,"无线遥测振动（索力）测试分析系统","1、最高采样速率1000Hz，采样频率可分档程控切换；分析频率范围：DC～390Hz；\n2、满度值：约1g；\n3、采样速率：10Hz、20Hz、50Hz、100Hz、200Hz、500Hz、1000Hz；\n4、系统示值误差：不大于10％（FULL）；\n5、无线通讯距离：通讯距离200米（可视距离）；\n6、通讯接口：WiFi无线通讯接口；\n7、连续工作时间：不小于8小时；\n8、适用于斜拉桥、悬索桥、系杆拱桥和施工中的缆索等索的基频、索力的测量。\n9、软件提供自动和手动寻找索的振动基频或频差功能；\n10、与计算机通讯既可采用网卡模式，计算机与采集模块直接通讯，也可以更改成AP模式，计算机通过AP与采集模块相连；\n11、软件只与仪器绑定，无需加密狗，可在任意电脑上安装使用；并提供安卓版分析软件。；\n12、智能化的多工程数据存储管理机制，方便大型实验、多批次实验数据处理和报告生成，可对多次测量的数据一次性完成所需处理；\n13、具有Word文档活动报告功能，生成的报告可直接在Word中移动光标读数、缩放曲线；\n14、良好的可移植性、可扩充性和开放性，提供开发接口和模板，用户可自行开发工程应用插件，无缝加载到软件模块中使用，也可与他人共享使用该插件。\n15、提供CNAS实验室出具的校准报告；\n16、提供CNAS实验室出具的如下环境试验报告：1）、《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》GB/T17626.2- 2006； 2）、《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》GB/T17626.8-2006；"]
[43,"桥梁计算分析软件","1、中文界面；\n2、支持多种方式建模，提供菜单命令、sap2000、staad、luscas、nastran、dwg、dxf、命令流建模、excel表格，以及建模助手等方式。建模助手，包括预制梁桥（空心板/T梁/小箱梁等）建模助手、混凝土箱梁快速建模助手、钢混组合梁桥建模助手、单梁式钢/钢混组合梁建模助手、悬臂浇筑法桥梁、满堂支架法桥梁、移动支架法桥梁、钢筋混凝土刚架桥/暗渠、悬索桥、斜拉桥、横向分析模型、地铁站模型等。提供PSC桥梁建模助手用以修改截面特性、计算有效宽度等；提供钢束快速生成器用以快速设置预应力钢束形状。\n3、可实现预应力混凝土分析，自动计算各项预应力损失，支持混凝土桥梁规范中的常见材料；\n4、可考虑梁的翘曲自由度，输出约束扭转和双力矩内力、翘曲正应力、约束扭转剪力等七自由度结果；可考虑材料时间依存特性的分析（弹性模量的变化、徐变和收缩、抗压强度的变化）；\n5、支持导出BIM通用的IFC格式数据、可导出同类软件GTS和FEA识别的文件数据、可导出CAD和杆系模型文件；\n6、支持板单元自动和映射网格划分功能；\n7、具有选波工具、任意截面特征值计算器、截面管理器、文本编辑器、图形编辑器、地震波生成器、波浪荷载自动生成等工具；\n8、含梁格法建模助手，支持生成新公路桥涵设计规范提出的实用精细化分析模型,只需输入桥梁的结构参数，即可一键生成6自由度单梁模型、7自由度单梁模型、hambly梁格/折面梁格模型和空间网格模型，支持曲线、斜交和变高变宽桥梁等各种复杂桥梁结构；该建模助手还需支持采用参数法进行钢束形状的快速定义，支持与Excel交互。\n9、拥有高端抗震分析设计能力，包括非线性边界分析（活动盆式支座、阻尼器、隔震器、用户定义）、静力弹塑性分析（可考虑施工阶段分析结果、可同时考虑几何非线性）、动力弹塑性分析（支持骨架铰和纤维铰、支持屈服强度的自动计算、支持纤维模型）、M－Φ曲线分析（可自动计算弯矩曲率曲线）；\n10、具备材料非线性，支持Tresca,von Mises,Mohr-Coulomb,Drucker-Pager模型，支持各向同性，随动硬化；几何非线性分析功能，支持正装和倒拆分析； \n11、支持轨道分析，包括轨道分析模型建模助手，可考虑折线边界温度、制动力/启动力、竖向荷载引起的路基间的附加位移或应力；\n12、支持施工阶段线形控制：各施工阶段可得到考虑预拱度的真实变形及内力状态；\n13、支持桩基自动生成：定义土层信息、桩基布置信息后，可自动生成桩基模型、土层侧向刚度、桩基结构组及边界组，并支持数据共享，可用于其他地勘信息类似项目。\n14、支持根据《公路桥涵地基与基础设计规范》生成相应的荷载组合，并导入Civil Designer进行验算。\n15、提供横向分布系数计算工具，包含杠杆法、刚性横梁法、修正刚性横梁法、铰接梁法、刚接梁法和比拟正交异性板法等6种横向分布系数的计算方法。\n16、支持截面开裂的模拟，可根据旧桥调查结果，模拟截面实际开裂情况，程序自动计算刚度特性进行截面折减。并支持模拟桥梁加固钢板或纤维材料，程序自动计算截面特性，并可指定钢板或纤维材料所激活的施工阶段，真实模型桥梁加固的实际流程。\n17、设计平台可自动定义构件类型、定义验算位置、设置配筋区间；支持智能调筋、3D调束，实现实时验算、输出设计结果、实现钢束信息同步更新；\n18、后处理提供多种结果图形显示、动画演示、包络图输出、图形、数据与Excel兼容，支持输出详尽的构件计算书，用户可自定义模板；\n19、提供新公路及城市混凝土桥涵规范：公路工程技术标准（JTG B01-2014）、公路桥涵设计通用规范（JTG D60-2015）、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（JTG 3362-2018）和城市桥梁设计规范（CJJ 11-2011）2019局部修订版；\n20、提供公路和城市桥梁设计规范：公路桥涵设计通用规范（JTG D60-2004）、公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范（JTG D62-2004）、公路工程技术标准（JTG B01-2003）和城市桥梁设计规范（CJJ 11-2011）；\n21、提供桥梁抗震设计规范：公路桥梁抗震设计细则（JTG/T B02-01-2008）、城市桥梁抗震设计规范（CJJ 166-2011）、公路工程抗震设计规范（JTG B02-2013）和公路桥梁抗震设计规范（JTG/T 2231-01-2020）；\n22、提供公路钢桥和钢混组合桥设计规范：公路钢混组合桥梁设计与施工规范（JTG-T D64-01-2015）和公路钢结构桥梁设计规范(JTG D64-2015)；\n23、提供铁路桥梁设计规范：铁路桥涵设计基本规范（TB10002-2017）、铁路桥涵混凝土结构设计规范（TB10092-2017）；\n24、提供横向分布系数计算工具，包含杠杆法、刚性横梁法、修正刚性横梁法、铰接梁法、刚接梁法和比拟正交异性板法等6种横向分布系数的计算方法。\n25、提供试验荷载布载方案，包括公路桥梁荷载试验规程（JTG/T J21-01-2015），为桥梁荷载试验提供智能化自动和手动布载方案、桥梁荷载试验分级加卸载解决方案，自动输出荷载试验方案报告；\n26、支持承载能力检测评定，根据公路桥梁承载能力检测评定规程（JTG/T J21-2011），引入检算系数、承载能力恶化系数、承载能力调整系数，结合验算规范进行各项评定，支持输出承载能力检测评定报告；\n27、支持根据《公路桥涵地基与基础设计规范》进行浅基础及桩基础的全部验算，并生成对应的详细计算书及整体计算书。用户可自主选择采用有限元法或者规范规定的m法计算桩基内力，若采用后者，可选择任意桩基构件输出任意桩身位置效应，计算结果可实时更新，并导出Excel格式文件。\n28、具备承台验算小工具，可生成详细计算书，包括详实的验算过程，清晰的规范条款依据，并且可与Excel互导。\n29、支持钢结构任意形状截面的桥梁提供验算功能，拓宽钢结构桥梁类型的应用。\n30、支持《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）验算功能，规范中的“增大截面法”、“粘贴钢板法”、“粘贴纤维材料法”、“体外预应力法”、“改变结构体系法”5种加固方法均实现验算功能。\n31、含一年免费维护"]
[44,"桥梁挠度检测仪","1、采用高速摄像系统，实现两点动态挠度检\n2、图像智能识别，主机自动搜寻测点，方便定位\n3、两维位移检测，配合主机使测量更准确测\n4、检测方式:光电图像法\n5、检测距离:10米~500米\n6、测量范围:米级\n7、测量精度:±0.02毫米(10米距离)\n8、测量方向:竖向挠度和横向挠度\n9、测量点数:2个点(动态挠度)、多点(静态挠度)\n10、采样频率:300Hz\n11、工作时间:大于8小时\n12、标定方法:±1毫米(激光测距机);±50毫米(测距望远镜)\n13、标定精度:优于1%o\n14、配套专业软件:可实现自动标定、自动搜寻测点、两点动态测量、多点静态测量功能，可现场实时显示各测点数值及位移曲线变化。可一键生成检测报告、EXCEL表格，包含自动分析挠度最大、最小值，冲击系数，区间频率，阻尼比，功率谱、衰减系数等参数，并具有数字滤波、均值滤波、基线自调整、删除曲线等功能。"]
[45,"探地雷达","1.主机系统\n1.1雷达主机基于Android操作系统，雷达主机、计算机和内置供电电池一体化设计；\n1.2主机可适配天线频率范围从50MHz到2.0GHz屏蔽与非屏蔽天线；\n1.3采集软件和数据处理软件采用中文界面；\n1.4增益：9节点自动增益(-10～+160dB可调)；\n1.5滤波器：自动或用户可选；\n1.6主机显示器：LED彩显，≥10寸；\n1.7步进精度：最小时间采样间隔可达到5ps；\n1.8可超速警报\n1.9显示方式：伪彩色位图显示，堆积波形显示，单道波形显示；\n1.10传输方式：主机与天线通过综合电缆传输信号，确保信号稳定性；\n1.11功能拓展：主机硬件可升级，实现数据实时上传管理平台功能；\n1.12定位功能：可外接GPS；\n1.13信噪比：＞100dB；\n1.14冲击振动：满足GJB150.16A～2009/GJB150.18A～2009要求；工作温度：-10℃～+50℃；储存温度：-20℃～+60℃，满足GJB150.3A～2009/GJB150.4A～2009要求。\n1.15续航时间：单块电池续航能力≥4小时；\n1.16综合控制电缆：≥16芯屏蔽电缆，提升信号传输的抗干扰能力。\n2、天线\n（1）GC100MHz屏蔽天线，用于0~30米深度内目标检测，检测误差＜20%，偏移距37cm，发射幅度800V；\n（2）GC900MHz屏蔽天线，用于0~1米深度内目标检测，检测误差＜10%，偏移距13cm，发射幅度60V；\n3．软件要求\n3.1采集软件和数据处理软件为全中文界面，AI自动识别目标功能，无需加密狗、注册码，免费无限制安装。\n3.2 处理软件包含层位追踪工程、隧道工程、市政管线工程、公路工程等数据模块，具有层位追踪、病害分析、钢筋定位等多项功能，并可生成最终评价报表。\n3.3实时软件处理功能：简易处理、滤波、放大、道间平均、去背景处理；\n3.4 软件具备批处理功能，批量处理数据文件；\n3.5数据处理软件可导出word和excel双格式文件报表，数据可一键导出BMP、jpg格式图片。\n4.配置要求\n4.1 主机一台；\n4.2 GC100MHz、GC900MHz屏蔽天线2付；\n4.2数据后处理主软件，绿色版本，不需要加密狗；\n4.3 电池、充电器及电源线各一个\n4.4 电缆2根\n5、售后服务\n5.1 设备要求为国内生产。\n5.2 设备厂商参加过相关行业标准制定。\n5.2 签订合同后10天内供货商送货到甲方在国内的指定地点。\n5.3 硬件三年质保, 软件十年内免费升级并提供终生技术支持。","★需提供青岛电波所、中电众益或北京浩普中兴品牌生产设备"]
[46,"锚杆质量检测仪","1、机壳：高强度工程塑料；\n2、操控模式：电容触摸屏；\n3、显示方式：液晶显示屏；\n4、主控系统：低功耗嵌入式系统；\n5、主频：≥1GHz、内存：1G；\n6、存储模式：电子硬盘16G；\n7、采集器带宽：2Hz~50000Hz；\n8、数据导出：USB；\n9、AD精度：24位；\n10、数据上传：4G/Wifi；\n11、浮点放大倍数：1~100；\n12、供电模式:可拆卸锂电池；\n13、系统噪声电压:＜100μV；\n14、工作时长:大于6小时；\n15、采样间隔:1-1000μs，采样长度：0.5k、1k、2k、4k、8k；\n16、通道数：4；\n17、采集方式：单点、连续双模采样；\n18、触发电平：7档可调；\n19、激振方式：自动激振；\n测试范围：锚杆可达20m、锚索可达60m。"]
[47,"精密水准仪","1、每公里往返测量高差标准偏差 ≤1mm\n2、望远镜 正像\n3、放大率 38×\n4、物镜口径 50mm\n5、最短视距 1.6m\n6、乘常数 100\n7、加常数 0\n8、补偿器工作范围 15′\n9、安平精度 ±0.3″\n10、圆水准器灵敏度 10′/2mm\n11、安平时间 ≤2s\n12、工作温度 -30℃～+50℃\n13、防水等级 IP55"]
[48,"全站仪","1、测角精度：±1″\n2、最小角度显示：0.1″\n3、测角方式：绝对编码\n4、测角最小读数：0.1″/1″可选\n5、探测方式：水平/垂直各四重探测\n6、测距精度：有棱镜±（1mm+1 ×10-6D）；\n7、免棱镜测程：1500/2000米\n8、测距最小显示：0.1mm\n9、气象修正：温度气压传感器自动改正\n10、侧面测量触发键：侧面有一键式测量快捷键，测量或放样测量状态下，一键触发测量，快速测量\n11、补偿系统：双轴液态光电式电子补偿器，补偿范围：±6′；支持角度电子补偿；补偿精度：1“\n13、屏幕类型：双面5寸电容触摸屏，支持双屏显示\n14、操作系统：全站仪主机为9.0版本Android操作系统，用户可在仪器内自由安装各类安卓应用程序，支持安卓平台测量软件自主开发\n15、数据通讯：支持U盘、USB线、RS232电缆线、蓝牙，支持2.4G wifi模块，支持安装手机sim卡，可实现4G全网通，可用作电话短信通讯等手机功能，全站仪测量数据可通过以上任何通讯方式进行传输，并可使用手机软件控制仪器进行测量。\n16.存储空间：32GB内存，3GB运存\n17、仪器可以通过各类安卓软件实现与电脑、手机端的同屏显示，大大增加了使用的便捷性\n18、仪器操作：坐标测量具有绘制图形功能，图形可以导出；内置工程计算器，包括坐标正反算、体积（土方）计算、面积周长等计算；坐标放样具有放样罗盘指针显示，并显示放样偏差值，能绘制放样草图\n19、主机自带建站、采集、放样、后方交会、偏心测量、平面角点测量、圆柱中心点测量、对边测量、悬高测量、线和延长点、线和角点测量、直线参考线放样、道路平曲线竖曲线设计等测量功能，满足不同用户的需求\n20、配套全站仪操作模拟器、具有全方位多角度的真实体验\n22、装有适用于高度测量的激光对点器\n23、具备多种建站方法：已知点建站、点到直线建站、后方交会，并具备后视检查功能\n24、道路功能：可输入里程和偏距获取坐标和方位角，进行验算\n25、道路放样：能进行中线放样、横断面放样、边坡放样，对逐桩坐标表中的数据放样，在放样列表中可对标识点、加桩点、计算点的显示进行设置\n26、支持在仪器上二次开发\n27、配置两块内嵌式锂电池，容量5000mAh，单块电池壳持续工作时间不小于12小时"]
[49,"混凝土自动抗渗仪","1主体结构 1、一体式结构设计；\n2、采用气囊紧固式密封结构设计；\n3、采用大功率、高精度伺服系统控制；\n4、设备自动装模、密封、检测、判断、脱模；\n5、每层独立水泵控压、试件独立测控判断；\n2工作方式 \n1）全过程由计算机全自动控制试验，一键操作，无需人工包覆密封材料、自动试验(自动密封、自动加压、自动恒压、自动脱模)，且自动判断渗漏、记录渗漏时间及压力；对每个样品独立控制；\n2）两种试验模式可选（逐级加压法和渗透高度法）；\n3、增强气压自动密封无需涂抹任何密封材料；\n3、单次试件数量\n1）每层可装6个试件（独立测控、独立判断）；\n2）共6层可装36个试件；\n4、试验压力加压方式 自下而上加压；\n5、试验最大压力 2.0MPa;\n6、试验压力分辨率 0.001MPa；\n7、试验压力示值误差 \n1）逐级加压法：±0.005MPa；\n2）渗透高度法：±0.005MPa；\n8、试件密封材料 增强尼龙、天然橡胶、特殊耐磨、耐高压材质；\n9、试件密封方式 增强气密封式，所有试件可同时密封，每组也可单独密封，密封总时间≤5min;\n10、试件密封最大压力 2.0MPa；\n11、密封压力分辨率 0.001MPa；\n12、触控显示器 采用15寸工控电脑一体机控制，用于试验操作及状态显示;\n13、试验数据查询 可以自动形成试验报告、原始记录导出(数据保存时间容量≥5年）、也可将数据上传至用户指定的检测平台系统，可根据客户要求进行定制报表模板;\n14、操作系统维护 免费维护、更新最新版本的软件；\n15、升降驱动方式 伺服电机驱动;\n16、外形设计 立式（6层）、超薄、节省占地空间；\n17、供电电源 220V 50Hz,±10％；\n18、设备总功率 最大功率3kW（含气泵）；设备正常工作≤500W;\n19、设备噪音 设备噪音运行时不超过70分贝;（试验结束泄气压时除外）\n20、设备震动 本设备采用伺服驱动升降，无振动，对周边环境及其他设备无影响。"]
[50,"恒温恒湿试验箱","温度范围：0~100℃可调\n湿度范围：85%~98%R.H触摸屏控制进口制冷压缩机"]
[51,"维卡软化温度试验仪","1、温度范围：室温－300℃\n2、升温速率：120±10℃／h（12℃±１℃／6min ）                       \n              50± 5℃／h（5℃±0.5℃／6min）                          \n3、温度误差：±0.5℃   变形误差：±0.01mm\n4、温度最小分辩率：0.1℃  变形最小分辨率0.01mm                   \n5、负荷范围：0.864N —49.03N    负荷误差：±2.5%\n6、形变测量方法：位移传感器\n7、形变测量范围：0—1.000mm\n8、最大变形误差：0.005mm\n9、显示精度： 0.001 mm\n10、试验架跨距: 60—180mm（适于热变形试验）               \n11、加热功率：4KW\n12、电源电压：AC220V/50Hz  20A\n13、加热介质：甲基硅油（闪点在300冷却方式：150℃以上自然冷却，150℃以下水冷）"]
[52,"管材静液压强度试验机","1.4技术指标\n1、压力控制范围：0.5～10.0MPa任意设定；可以设置其他压力单位如：bar和PSI；\n2、压力控制精度：默认-1% ～ +2%之间，也可以任意设定；\n3、压力显示分辨率：0.001MPa、0.01bar或者0.1PSI； \n5、压力示值允许误差：示值±1%；\n6、计时范围：0-10000小时；\n7、计时精度：1％\n8、功率：1.5kW\n9、电源：380VAC/220VAC混用（三相四线制）"]
[53,"直读光谱仪","光学结构：NJ-QP880采用 Paschen-Runge 结构，罗兰圆装置，以降低仪器随环境温度改变而引发的应力释放的影响，提高仪器精准度及稳定性。\n1、光学焦距：光栅半径 401mm，较长的焦距为仪器提供了优秀的分辨率。\n2、谱线范围：可探测波长范围（165～580）nm，可分析多种常规元素， 满足各个基体材质对测试元素的需求。\n3、入射狭缝：狭缝宽度12μm，精细的入射狭缝有效地过滤掉不必要的杂光，避免探测器接收光强过于饱和，降低元素间光强干扰值。\n4、探测器：采用CMOS探测器，安装多块CMOS，采用上下错位布局，不同波长之间没有间隙，使光 谱波长成为一整体，实现全谱覆盖，满足客户对多元素测试需求。\n5、凹面光栅：2400gr/mm，色散率倒数：0.47nm/mm（1 级），凹面光栅可以减少吸收现象，只存在光栅面一次反射的光损失，且无色差，提升真空紫外光谱效果。 \n6、分析时间：依样品种类而不同，一般一次分析用时少于 40 秒。  \n7、激发光源：数字化激发光源，多种激发条件可调，满足不同材质的分析需求。 \n8、激发电极：采用高纯度钨电极，高纯度钨电极具有高强度、耐腐蚀、耐高温氧化优点，降低仪器使 用过程中仪器参数对测试数据的影响。\n9、氩气模块：氩气纯度要求99.999%，氩气进口压力0.5MPa，氩气流量激发流量约3.5L/min，维持流量约0.4L/min，待机流量约0.1L/min。"]